## Sheet1
附件1 疫苗储存设备
序号 | 设备 | 数量 | 参数 | 质量要求 | 总价
1 | 冷库 | 1（个） | 1.冷库温度：2-8℃，可任意调节； 2.整体库体尺寸4.6*1.8*2.3（单位m，长*宽*高），安装前需出具业主方认可设计图纸； 3.库板：聚氨酯发泡双面彩钢板，发泡密度≥40kg/m3，双面彩钢高密度聚氨酯保温板，钢板厚度≥0.376mm，整体厚度≥100mm。库体为偏心钩连接，至少B2级阻燃； 4.冷库门：聚氨酯整体发泡标准半埋冷库门，门厚≥100mm；门洞尺寸为800mm*1800mm，冷库门上方配置风幕机； 5.库内设置：库内设置足够符合储存作业要求的防潮、防爆照明灯附开关控制，冷库灯为防水级，库内地板采用防滑压花铝板（厚度至少2mm)； 6.制冷机组描述：冷库配置≥3P智能热氟融霜分体式制冷机组；制冷量≥8.1kw；输入功率≥2.4kw；配电功率≥4.2kw； 7.制造商应具有ISO9001、ISO13485证书； 8.冷风机：风量≥3000m³/h；风机功率≥170w；接水盘电融霜功率≥850w； 9.智能温湿度记录仪描述：设备采用一台主机同时监测2个温度和2个湿度，温度区间-40~100℃，误差±0.5℃，湿度区间0~100%RH；4G通讯模块（移动、电信、联通），GPRS数据流量传输数据，设备采用充电锂电池充满一次点可使用≥48小时；智能温湿度记录仪需接入现有设备监控系统，方便统一监管。 | 1.需提供医疗器械注册证 2.需完全响应参数要求
序号 | 设备 | 数量 | 参数 | 质量要求 | 总价
2 | 医用冷藏冰箱 | 4（台） | 1.有效容积：箱内有效容积≥310L； 2.温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，操作方便简洁，LED数码管显示，实时显示箱内温度，观察方便；控温精度显示精度均为0.1℃； 3.整体结构：立式，单开真空玻璃门体，采用LBA无氟发泡，真正完全绿色环保，外壳采用预涂钢板外壳，内胆采用PS吸附成型内胆，便于箱内清洁、消毒； 4.核心组件：采用名牌压缩机及进口品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，质量可靠、性能稳定、使用寿命长； 5.制冷系统：采用板式蒸发器设计，制冷速度快，丝管式冷凝器设计，散热效果好； 6.温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度均匀度≤3℃，波动度≤4.5℃； 7.数据存储：选配数据存储模块，每6分钟记录一次数据，可通过前置的USB接口读取，插入U盘导出冰箱使用期间所有数据，数据可导出图表格式，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性； 8.节能降噪：低噪音，噪音低于41分贝； 9.断电报警：满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时； 10.安全保障：门体带暗锁，同时用户可配置挂锁，双重安全保障； 11.安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警； 12.产品认证：产品具有医疗器械注册证； 13.资质认证：投标产品制造商具有ISO9001证书、ISO14001证书、ISO13485证书、ISO45001证书、ISO27001证书； 14.智能温度记录仪描述：设备采用一台主机同时监测1个温度点，温度区间-40~100℃，误差±0.5℃；4G通讯模块（移动、电信、联通），GPRS数据流量传输数据，设备采用充电锂电池充满一次点可使用≥48小时；智能温度记录仪需接入现有设备监控系统，方便统一监管； | 1.需提供医疗器械注册证 2.需完全响应参数要求
合计金额（元）
备注：限价91100元