## Sheet1
附件2 遂宁市疾病预防控制中心公共场所监测项目仪器
序号 | 设备 | 执行标准 | 数量 | 参数 | 单价
1 | 数字式温湿度计 | GB/T18204.1 | 1 | 温度：测量范围空气温度0-60℃，最小分辨率0.1℃，测量精度0.5℃。湿度：在0℃~60℃条件下,电阻式湿度计的相对湿度测量范围为10%~90%,电容式湿度计的相对湿度测量范围为0%~100%。
2 | 数字声级计 | GB/T18204.1 | 1 | 测量范围(A声级)30 dB~120 dB,精度±1.0 dB。时间加权可调，等效A声级Leq
3 | 标准声源 | GB/T18204.1 | 1 | 94dB(以2x10-5Pa为参考)注: 1Pa(帕) 1N/m3= 10微巴，声压级精度：+0.2dB(20°C+5°C),+0.3dB(0°C ~ +40°C)
4 | 微压计 | GB/T18204.1 | 1 | 精确度不低于2%,最小读数不大于1 Pa。
5 | 不分光红外线一氧化碳气体分析仪 | GB/T18204.2 | 1 | 测量范围:0.125 mg/m³ ~62.5 mg/m³ ; 重现性:≤1%满量程;零点漂移:<士2%满量程/h; 跨度漂移:≤士2%满量程/3 h; 线性偏差:<士2%满量程; 响应时间:to~t90<45 s。 本法最低检出质量浓度为0.125 mg/m³ ,测量范围0.5 mg/m³~50 mg/ m³。 在0.5mg/m³~50mg/m³浓度范围内,重复测量的平均相对标准差小于土2%。
6 | 不分光红外线二氧化碳气体分析仪 | GB/T18204.2 | 1 | 测量范围:0%~0.5%档。 重现性:≤士1%满刻度。 零点漂移:≤士2%满刻度/h。 跨度漂移:≤土2%满刻度/3h。 温度附加误差:(在10 ℃~45 ℃)≤土2%满刻度/10 ℃， 一氧化碳干扰:1250 mg/ m³CO≤士0.3%满刻度。 响应时间:t0~t90<15 s。
序号 | 设备 | 执行标准 | 数量 | 参数 | 单价
7 | 光散射式粉尘仪 （PM10、PM2.5） | GB/T18204.2 | 1 | PM10：颗粒物捕集特性Da50=10μm，士0.5 μm,σg=1.5士0.1。 测量灵敏度:对于校正粒了，仪器计数1 CPM=0.001 mg/m³。 测量相对误差:对于校正粒子测量相对误差小于士10%。 测量范围:0.001 mg/m³-10 mg/m³以上。 仪器应内设出厂前已标定的具有光学稳定性的自校装置。 PM2.5：颗粒物捕集特性Da50= 2.5 μm，士0.2 μm,σg= 1.2士0.1。 测量灵敏度:对于校正粒子,测量灵敏度不低于0.001 mg/ m³。 测量相对误差:对于校正粒子测量相对误差小于士10%。 测量范围:不小于0.001 mg/m³ ~0.5 mg/m³。 仪器应内设出厂前已标定的具有光学稳定性的自校装置。
8 | 恒流空气采样泵 | GB/T18204.2 | 2 | 流量范围0.1 L/min～1 L/min，流量可调，恒流误差小于±5%设定值
9 | 恒流空气采样泵 | GB/T18204.2 | 2 | 流量范围0.1 L/min～2 L/min，流量可调，恒流误差小于±5%设定值
合计
备注：限价88000元